成都中医药大学中医药分析共享平台蛋白质功能及结

构研究科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

蛋白质是生命体的基本组成部分，其作用涵盖细胞、组织和器官等多个层面。蛋白质研究是当前生命科学的前沿热点，但我校迄今尚未建立完整的蛋白质研究平台。中医院创新研究院作为校级公共平台，应搭建校级蛋白质科学研究平台，包括蛋白质制备、功能分析、蛋白质组学技术，为学科建设、高水平发表、冲击CNS正刊提供支持。从蛋白质结构与功能分析研究出发，拟购置生物分子相互作用分析仪、全自动蛋白结晶筛选系统以及旋光仪，再配合我平台已有设备核磁共振波谱仪、圆二色光谱仪以及蛋白质纯化仪等设备，可完成蛋白质从样品制备到功能分析的完整研究平台。生物分子相互作用仪提供了实时观察生物分子间相互作用的技术，可观察两种分子结合的特异性。该技术能够在分子水平上通过单次实验，筛选和鉴定不同药物小分子与靶标结合的特异性、亲和力、动力学等，从而更早的鉴定出最有价值的药物分子或有效成分。自动化蛋白质结晶筛选系统专门为蛋白结晶实验设计并研发，解析功能蛋白质的结构及其与药物或蛋白之间的作用。旋光仪除了小分子化合物的物理常数的测定外，可用于测定蛋白质的二级结构，如α-螺旋、β-折叠和随机卷曲等。此外，旋光仪还可用于测量蛋白质的折叠状态、稳定性以及与其他分子的相互作用等。以上设备的补充，可促进蛋白平台的搭建，促进中药相关科研成果的提升、学术交流与合作、人才培养、技术创新和学术声誉的提升，从而推动科研领域的发展和进步。

二、主要标的

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物分子相互作用仪 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 自动化蛋白质结晶筛选系统 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 旋光仪 | 台 | 1 | 否 | 是 |

三、技术要求

- 功能要求

（1）生物分子相互作用仪：提供了实时观察生物分子间相互作用的技术，可观察两种分子结合的特异性。该技术能够在分子水平上通过单次实验，筛选和鉴定不同药物小分子与靶标结合的特异性、亲和力、动力学等，从而更早的鉴定出最有价值的药物分子或有效成分。系统一方面能够快速筛选和鉴定有效的中药活性成分，另一方面也可以根据靶标蛋白的别构效应，筛选与现有药物结合位点不同的新的分子，克服现有药物的耐药机制，从而助力新型中药药物的开发。

（2）自动化蛋白质结晶筛选系统：首先主要用于蛋白结晶实验，满足对蛋白进行纳升级加样、对蛋白结晶条件的优化放大筛选以及晶体的观察成像。它是一种高通量蛋白结晶条件的微量加样和条件筛优化的体系，为高效和大规模的筛选蛋白晶体条件提供了技术支持。其次，适用于蛋白质和小分子药物互作，明确药物与靶标蛋白的作用模式；基于蛋白结构的药物设计，助力药物的设计与开发；疾病靶点的研究，解释致病机理和提供治疗方向。该设备对生命科学、疾病诊疗以及药物研发均具有重要意义。

（3）旋光仪：主要用于物质的旋光值测定。旋光度测定在化学、生物、医药等领域中有着广泛的应用。可以用旋光度测定来检测药物的手性纯度，判断食品中是否存在添加剂，测定生物体内的葡萄糖浓度等，还可用于测定蛋白质的二级结构，如α-螺旋、β-折叠和随机卷曲等。此外，旋光仪还可用于测量蛋白质的折叠状态、稳定性以及与其他分子的相互作用等。旋光度测定普遍用于手性化合物的定性和定量的检测上，是一种简单、快速、准确的实验方法，对于研究手性化合物的性质和应用具有重要的意义，是高校科研必备的检测仪器。

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：生物分子相互作用仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件性能指标 | ▲ | - 检测原理：表面等离子共振原理(SPR) - 样品上样和注射：全自动，内置自动进样器 - 样品进样方式： 1）buffer-sample；2）Dual；3）A-B-A；4）Poly - 独立检测通道（Flow Cell） ≥6个，可独立或配对使用，检测3种不同样品 - 通道（Flow Cell）体积：≤60 nl - 系统分析温度和样品舱温度独立控制，分析温度范围：25-37 ℃ ；样品舱温度范围：4-37 ℃ - 系统流速：1-100 μl/min - 最小样品进样体积：1μl - 芯片偶联包被自动化程度：全自动，无需设备外手动操作 - 在线溶液脱气：自动脱气 - 双参比系统自动扣除背景：在线空白参比+零浓度自动扣除 - 有机溶剂校正：自动 - 自动化程度：>60小时无人监管作业 - 样品分析时间：2-15 min，视样本情况而定 - 样品容器类型：同时支持1.5mL道夫管、96孔板（深+浅，U+V）、384孔板（深+浅，U+V）等多种类型 | 是 |
| 2 | 检测性能指标 | ▲ | 检测折射率范围：1.33-1.39 2.2响应信号动态范围：1-70000 RU 2.3数据采集频率：1、10Hz 2.4基线噪声：<0.03 RU (RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU) 2.5基线漂移：＜0.3 RU/min 2.6分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子） 2.7芯片偶联蛋白消耗量：0.03-3 μg/flow cell 2.8结合速率常数范围：103 – 3 x 109 M-1s-1； 2.9解离速率常数范围：10-6 – 1 s-1 2.10亲和力检测范围：10-3 – 10-15 M（mM-fM） 2.11样品浓度最小检测限：1 pM 2.12动力学检测方式：1）多循环（Multi Cycle Kinetics）；2）单循环（Single Cycle Kinetics） 2.13单一独立传感芯片检测，确保数据的稳定性及一致性 | 是 |
| 3 | 耗材及软件性能指标 |  | 3.1传感器芯片：≥ 18种 3.2芯片使用重复性：至少100次以上 3.3软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果，软件数据拟合模型： ≥ 5种 | 是 |

（2）自动化蛋白质结晶筛选系统：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要配置 | ▲ | 1.1 全自动蛋白结晶工作站主机 1台； 1.2 全自动蛋白结晶工作站控制软件的电脑 1台； 1.3 台面加湿装置 1套； 1.4 全自动蛋白结晶工作站加样针3卷； 1.5 全自动晶体条件筛选工作站； 1.6 全自动晶体条件筛选工作站控制软件的电脑 1台； 1.7 全自动蛋白晶体成像工作站； 1.8 全自动蛋白晶体成像工作站控制软件的电脑 1台。 | 是 |
| 2 | 全自动蛋白结晶工作站 | ▲ | 2.1 可对蛋白样品、各种筛选液、DNA，90 %甘油、PEG、乙醇的精确吸取和移液，按需进行整列加样的梯度稀释。 2.2工作站包含三个板位，目标板可使用ANSI/SBS标准的微孔板如96、384和1536孔板以及膜和芯片等，无品牌和耗材限制。 2.3 单次加样范围：25nl - 1,200nl，最小吸取体积：10 nl。 2.4 适用蛋白结晶方法：坐滴法、悬滴法，油滴法，添加剂法，微晶法；需提供实验的具体流程方法。 2.5 移液采用固相置换式，对不同的液体种类无需调整移液参数，即可精确加样；移液 100nl时CV<10%。 2.6 移液时可以一次吸取多次加样；可以多次吸取一次加样，并进行样品混合。 2.7 在悬滴实验中，能够进行进行八根加样针针一排的镜像移液操作镜像移液操作，无需中间步骤，即可完成悬滴法实验。 2.8采用普通一次性针头，实现零交叉污染；同时可以支持150块板以上无需人工更换枪头，以提高效率与通量。 2.9 96孔蛋白结晶全板制备(包括蛋白和池液)加样在三分钟内，288孔在五分钟内。 2.10 X，Y轴方向的移动由板位的移动来实现，点样时加样头不能有任何移动，以确保加样头低故障率，保证加样的准确。 2.11必须无任何清洗模块，且无任何清洗功能，防止清洗液体可能渗入导致交叉污染 2.12需配有原厂加湿装置，以保证微量加样实验的稳定性。 2.13需提供机器在国内蛋白结晶领域成熟用户清单（不低于20个）。 2.14 操作软件：简洁易用的图形界面，预设多种常用的结晶实验程序(如结晶条件筛选、优化和结晶添加剂筛选等)和多种通用孔板的几何参数。 | 是 |
| 3 | 全自动晶体条件筛选工作站 | ▲ | 3.1加样方式：可在同一块加样板中，实现5种不同溶液独立或同时进行垂直、水平和对角线浓度梯度的制备，也可以以固定的体积配液； 3.2 兼容板型：适用于12、24、48和96孔板，兼容所有SBS规格的96孔坐滴板及深孔板； 3.3分液范围：至少满足0.5 µL–4 mL；最小可调步进：100 nL； 3.4液体兼容性：需对仪器进行校准、溶液定义和测试，即可完成各类粘稠液体（包括80%甘油、80%乙醇、PEG20000等高黏度的液体）以及常见的结晶筛选溶液的精准移液； 3.5精确度：适用于所有黏度的液体种类，当分液体积在1 µL时，CV<9%； 3.6加样通道：5个加样通道，每个通道可独立控制； 3.7系统死体积不超过600 µL； 3.8加样速度：96孔板分液时间≤5分钟； 3.9可满足使用一次性枪头，避免清洗步骤，从而实现配液过程中的零交叉污染； 3.10软件配置：提供线下结晶方案优化和设计软件，允许实验人员在线下利用软件自行设计实验，仪器可直接导入线下设计方案并执行； 3.11软件功能全部开放，后续可免费升级且无任何授权费用。 |  |
| 4 | 蛋白晶体成像工作站 | ▲ | 4.1高级600万像素冷紫外CCD相机；图像采集速度高达每秒25帧。 4.2采用低能量LED 光源，无需维护，寿命更持久。 4.3最小分辨直径低至为0.2微米/像素。 4.4工作站配置紫外光路系统。 4.5使用同轴光路拍摄明场光照片和紫外光照片，两者完成重合，无需手动和软件调节，确保使用者轻易找到对应的晶体。 4.6 SBS标准板整板自动扫描成像，可兼容Linbro板； 4.7可进行5倍，15倍或20倍精准焦距成像。 4.8具备扩展聚焦合成图像（Extended Focus Imaging）功能，可实现对孔内任何一个晶体进行多层次多深度的成像，最终合成清晰的聚焦图像。 4.9将来可升级配备板库，最多可可存放256块以上SBS板。 |  |

（3）旋光仪：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | ▲ | 2.2 测量模式：旋光度、比旋度、浓度、以及用户自定义的其他模式。 2.3 测量范围：旋光度：+/-89°Arc 比旋度：+/-999.99°Arc浓 度：0-99.9% 2.4 分辨率：旋光度：0.0001Arc 2.5 内存：32G，可任意增添测量方法和存储海量数据. 2.6 准确度：0.003°（快速测量模式下全范围的准确度） 2.7 光路器件：方解石棱镜，不受温度和湿度影响。 2.8 测量波长：589nm 2.9 配备多波长扩展器，后续可根据需要升级其它波长，如365nm，405nm，436nm等，且无需更换光源。波长切换：Windows彩色触摸屏按键选择 2.10 内置半导体帕尔贴控温系统，直接控制样品温度10-40℃之间；温度精度：±0.01℃； 2.11 光源：碘钨灯（终身质保），切换波长时，不需要切换光源，开机无需预热； 2.12 测量腔体：可容纳200mm及以下的测量池。 2.13 通讯接口：3-USB 1-RS232 接口。一个打印接口，一个辅助接口。 2.14 自动校准：Windows界面操作，配备标准石英控制板，每个波长有一个标准值，并且可溯源到NIST标准； 2.15 显示屏：8寸一体式彩色液晶触摸屏 2.16 操作界面：触摸式操作屏，Windows 操作界面； 2.17 可测量透光率低达0.01%的样品 2.18 日期/时间功能：内置时钟，可传输到电脑或打印机 2.19 样品管材质：陶瓷，可长期耐受强酸腐蚀；样品管可以超声清洗，不能含有任何传感器，或者任何电子装置。 2.20 配置标准石英控制板，FDA推荐(六波长，每个波长附NIST认证证书)。必须符合USP781的要求。 2.21 配置温度校准管（TempTrol Cell）一套，可以验证温度传感器的准确度。 2.22 配置21CFR11软件一套。 | 是 |
| 2 | 主要配置 | ▲ | 3.1 全自动内控温型智能旋光仪主机1台； 3.2 旋光管2根； 3.3 标准石英控制板1套； 3.4 可以验证温度传感器的温度校准管1套； 3.5 碘钨灯2只； 3.6 多波长扩展器。 3.7 仪器的IQ/OQ/PQ认证证书1套； 3.8 中英文仪器操作手册1套。 | 是 |
| 3 | 服务及质保 |  | 4.1免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训。 4.2仪器需提供1年的质保期，碘钨灯光源终身质保。 4.3免费提供售后应用支持服务。 | 是 |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

证明材料要求栏填“是”或否，填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料：生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验检测报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料与指标不相符的，该指标按不满足处理。

（2）设备名称：

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物/服务期/工期 | ▲ | 签订合同后3个月内到货 |
|  | 质保期 | ★ | 两年质保 |
|  | 服务标准/售后服务要求 | ★ | （1）生物分子相互作用仪：保修及维修：安装完毕后24个月或发货之日起27个月免费保修,以先到为准。安装调试及应用培训,由专业人员负责安装、调试；安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项；提供现场操作培训及操作手册。Cytiva在全国各大城市设有办事处，在仪器分布的主要城市如北京、上海、沈阳、西安、青岛、济南、武汉、南京、杭州、成都、厦门、广州、台湾、香港均设有售后服务站，有原厂认证的资深工程师为用户提供专业、高效的服务。 （2）自动化蛋白质结晶筛选系统：所有硬件（两）年免费维修、所有软件（ 两 ）年免费保修升级、电话保修（48）小时内上门服务、（72）小时内排除故障，免费提供售后应用支持服务，由专业应用工程师完成，质保期后两年内免收维修工程师上门服务费。 （3）旋光仪：1）提供免费应用支持服务，应用工程师现场解决；2）保质期2年，在质保期内提供免费仪器维修和维护服务。 |
|  | 培训要求 | ★ | （1）生物分子相互作用仪：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作；之后每个单位有2个免费名额到Cytiva的卓越客户中心进行为期3-4天的课堂培训，帮助到用户正确有效的使用仪器产品，全面提高理论和应用水平，充分发挥仪器的功能和效用，帮助提高生产效率，降低维护成本。 （2）自动化蛋白质结晶筛选系统：仪器到货后5～10个工作日，专职工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场或厂商实验室开设培训课程，提供至少两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。 （3）旋光仪：1）提供免费安装和安装培训服务；2）提供应用培训服务，培训周期为1个星期；3）提供免费应用支持服务，应用工程师现场解决；4）在质保期内提供免费仪器维修和维护服务。 |
|  | 验收标准 |  |  |
|  | 货物/服务/建设地点 |  |  |
|  | 保险 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

五、落实政府采购相关政策情况

本项目为：非专门面向中小企业采购项目