成都中医药大学创新药物发现科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

目标：为支撑成都中医药大学双一流学科建设和西南特色中药资源国家重点实验室的建设，基于中药新药传承发展与创新，围绕西南特色中药资源的多维评价方向，加快打造西南特色中药资源国家重点实验室创新药物发现技术平台，并且有助于西南特色中药资源的开发，提高中药多维评价能力，增强现代中药的研发能力。

内容：以西南特色中药的多维评价为纲，围绕中药品质形成理论与评价、中药毒效机制与整合分析、药物筛选评价模型的构建与创新中药发现三个单元，将建设分为以下7大模块——基础支撑平台模块、核酸蛋白药物平台模块、中药药效物质基础平台模块、中药有效性多维评价技术平台模块、中药药动-蛋白组代谢组学分析平台模块、创新药物发现技术平台模块、高通量药物筛选平台模块——以此完善本平台结构体系，提升本平台的共性基础技术研发能力，有效推动本平台科研工作，促进本平台科研创新能力提升。

拟采购主要设备：多功能光化学反应器、平行电反应仪、电化学套装、电化学筛选系统、自动过柱机、计算化学工作站、半制备高效液相色谱仪、平行蒸发仪。

实现的教学、科研主要功能、用途：主要用于药物分子设计与优化、药物筛选与虚拟筛选、药物的绿色合成反应、中药药效物质的结构修饰与改造；难分离样品（如立体异构体等结构相似的同分异构体）的高效分析、分离纯化；手性药物单体光学纯度的色谱分析以及药物质量控制、量子计算以及药物标准品（溶液）平行浓缩制备。

二、主要标的货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能光化学反应器 | 台 | 2 |
| 2 | 平行电反应仪 | 台 | 2 |
| 3 | 电化学套装 | 台 | 1 |
| 4 | 电化学筛选系统 | 台 | 2 |
| 5 | 自动过柱机 | 台 | 2 |
| 6 | 计算化学工作站 | 台 | 1 |
| 7 | 半制备高效液相色谱仪 | 台 | 1 |
| 8 | 平行蒸发仪 | 台 | 1 |

三、技术要求

- 功能要求

1、多功能光化学反应器：用于光化学合成的多工位反应设备，适用于药物合成、材料合成等实验室常规的光合成研究，集光强调节、光热控制、搅拌等功能与一体，帮助实现绿色、精准、高效的光合成研究。

2、平行电反应仪：用于光化学合成的多工位反应设备，适用于药物合成、材料合成等实验室常规的光合成研究，集光强调节、光热控制、搅拌等功能与一体，帮助实现绿色、精准、高效的光合成研究。

3、电化学套装：电化学套装用于高效、环保地合成药物及其中间体，通过电化学反应实现特定化学键的形成或断裂，提高合成路线的选择性和产率。还可用于药物分子的结构修饰，以优化其药理活性和减少副作用。

4、电化学筛选系统：电化学筛选套装能够在分子水平上实现精准的电化学反应控制，进行多工位平行筛选，探索和优化有机化合物、药物分子的合成路径。

5、自动过柱机：用于液相色谱的自动化样品净化和成分分离。包括高效提纯活性成分、中药复方成分分析、药物代谢物分析、药物纯度检测、新药开发，自动过柱机实现了样品处理过程的标准化和自动化，提高实验的重复性和可靠性。

6、半制备高效液相色谱：用于分离和纯化较大量样品的液相色谱，与分析型HPLC相比，对半制备HPLC设计用于处理更大量的样品，从毫克到克级别。

7：计算化学工作站：用于量子计算、药物分子设计与优化、药物筛选与虚拟筛选。

8：平行蒸发仪：实现样品（溶液）的平行浓缩、制备。

- 各项具体指标要求：

- 设备名称：

| 序号 | 指标项 |  | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应系统 | 反应通道数 |  | 10 | 是 |
| 2 |  | 反应规格 |  | 可适配8-50 mL 施莱克反应管、石英管 | 是 |
| 3 |  | 反应液混合 | ▲ | 内置磁力搅拌，支持500~2000 rpm/min可调；时间设置：支持定时开、关，定时范围支持0~99 h | 是 |
| 4 | 光源系统 | 光源 | ▲ | 单色LED光源，光源组件可便捷更换 | 是 |
| 5 |  | 光波 | ▲ | 波长范围支持250~900 nm（5 nm细分），支持根据需求进行任意组合配置 | 是 |
| 6 |  | 光强 | ▲ | 各工位可独立调节，电功率范围不窄于0~15 w，调节精度≤0.1 W，满功率工作时光功率≥100~600 mW/cm2 （不同波长） | 是 |
| 7 |  | 光照方式 |  | 底部向上均匀照射 | 是 |
| 8 |  | 光源寿命 |  | LED灯寿命≥100000 小时，光衰≤5%/年 | 是 |
| 9 | 温控系统 |  | ▲ | 反应体系与光源系统独立控温系统实现精准控温，反应槽温度与控温装置温差小于2 oC | 是 |
| 10 |  | 控温范围 | ▲ | 不窄于-20~80 oC | 是 |
| 11 |  |  |  | 反应体系与光源系统单独温度显示，实时监测显示，配置超温报警 | 是 |
| 12 |  | 控温管路 |  | 2组，一组用于反应控温，一组用于LED降温以延长光源使用寿命 | 是 |
| 13 |  |  |  | 低温配备保温配件 | 是 |
| 14 | 其他 | 工作电压 |  | 100-240 VAC 50/60 Hz | 是 |
| 15 |  | 主机尺寸 | ▲ | 不大于250*250*120 mm | 是 |
| 16 |  | 主机 |  | 重量不大于7 kg，防化学腐蚀 | 是 |

设备名称1：多功能光化学反应器

设备名称2：平行电反应仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大电压 |  | ≥25 V | 是 |
| 2 | 最大电流 |  | ≥100 mA | 是 |
| 3 | 电机速度范围不窄于 |  | 200~1300 rpm | 是 |
| 4 | 设置速度精度 |  | ≤10 rpm | 是 |
| 5 | 最大搅拌量(H2O) |  | ≥0.15 L | 是 |
| 6 | 搅拌子长度范围不窄于 |  | 10~20 mm | 是 |
| 7 | 转速控制 |  | 旋钮控制 | 是 |
| 8 | 显示屏 |  | 液晶电容触控屏 | 是 |
| 9 | 输出电流分辨率 |  | ≤0.1 mA | 是 |
| 10 | 输出电压分辨率 |  | ≤0.01 V | 是 |
| 11 | 电流测量分辨率 |  | ≤0.1 mA | 是 |
| 12 | 电压测量分辨率 |  | ≤0.1 V | 是 |
| 13 | 允许环境温度不窄于 |  | 5~40 oC | 是 |
| 14 | 仪器工作电压 |  | 100~240 V 50/60 Hz | 是 |
| 15 | 反应工位数 | ▲ | ≥6 | 是 |

设备名称3：电化学套装

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | ▲ | 一体化集成恒电位仪、搅拌器和循环伏安分析功能 | 是 |
| 2 | 显示 |  | 屏幕显示转速，时间，电流和电压值和循环伏安曲线信息 | 是 |
| 3 | 外表材质 | ▲ | 耐划伤、耐腐蚀钢化玻璃面板 | 是 |
| 4 | 控制 |  | 电容式触摸面板操作 | 是 |
| 5 | 恒电位仪电压范围不窄于 |  | -30 V~30 V | 是 |
| 6 | 电流范围不窄于 |  | -100 mA~100 mA | 是 |
| 7 | 转速范围不窄于 |  | 400-1000 rpm，置精度优于10 rpm | 是 |
| 8 | 每搅拌位点最大搅拌量（水） |  | ≥100 mL | 是 |
| 9 | 智能辅助及参数设置 |  | 可根据不同的反应体系，推荐合适反应条件，可自行设置所需参数 | 是 |
| 10 | 电极 |  | 提供Pt，石墨，镁，镍，钴，泡沫镍，网状玻碳电极(RVC)电极可选 | 是 |
| 11 | 反应瓶多种尺寸可选 |  | 1 mL-20 mL | 是 |
| 12 | 配置 |  | 主机，反应瓶支撑装置，10 mL反应瓶，石墨电极2支，搅拌盘，搅拌子 | 是 |
| 13 | 其他 |  | 具有循环伏安法分析功能，图形可直接在面板显示，或通过USB或蓝牙导出到电脑进行分析和保存 | 是 |
| 14 |  |  | 具备USB接口或Wifi连接功能，可方便后续更新 | 是 |

设备名称4：电化学筛选系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | ▲ | 一体化集成≥8位点恒电流/电压仪、加热和搅拌功能 | 是 |
| 2 | 显示 |  | 数字显示转速，温度，不同位点的电流或电压值，温度传感器范围不窄于：室温-100 oC，控温精度优于：±0.5 oC | 是 |
| 3 | 外表材质 | ▲ | 耐划伤、耐腐蚀钢化玻璃面板 | 是 |
| 4 | 控制 |  | 电容式触摸面板操作 | 是 |
| 5 | 恒电位仪电压范围不窄于 |  | 0 V~30 V，电压精度不低于±1 mV，各位点电压值独立控制 | 是 |
| 6 | 电流范围不窄于 |  | 0~10 A，电流精度不低于±0.2 mA（小于1 A）；±1 mA（大于1A），各位点电流值独立控制 | 是 |
| 7 | 转速范围不窄于 |  | 0-1500 rpm, 设置精度优于±10 rpm，具备正反转功能 | 是 |
| 8 | 反应管 |  | PTFE材质，耐化学腐蚀 | 是 |
| 9 | 模块化设计 |  | 用户可根据需要启用部分或所有的反应位点，包括各位点恒压/恒流仪，加热磁力搅拌 | 是 |
| 10 | 电极 |  | 提供Pt，石墨，镁，镍，钴，泡沫镍，网状玻碳电极(RVC)电极可选 | 是 |
| 11 | 配置 |  | 恒流/恒压仪，反应模块，8 mLPTFE反应瓶，数显型加热磁力搅拌器、成套电缆、数据线、石墨电极16支、搅拌子、温度传感器 | 是 |
| 12 | 其他 |  | 具备包括USB的多接口，方便后续实现更新 | 是 |

设备名称5：自动过柱机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂泵 | ▲ | 配备四个独立的溶剂通道，能够在单个运行过程中使用四种不同的溶剂，并能在一个溶剂耗尽后自动切换至下一溶剂管路继续运行，无需预先混合溶剂 | 是 |
| 2 |  |  | 支持等度、二元线性或阶梯式梯度洗脱，且能在线实时调整梯度，运行中可一键保持等度 | 是 |
| 3 |  | ▲ | 流速范围不窄于0-250 mL，流速精度需优于±6% | 是 |
| 4 |  | ▲ | 最高压力：≥50 bar，满足正反相应用 | 是 |
| 5 |  |  | 具备一键自动切换正相/反相溶剂系统的功能，自动清洗，避免交叉污染 | 是 |
| 6 |  |  | 实验开始前自动进行泵腔灌注与保压，确保实验过程中无气泡进入 | 是 |
| 7 |  |  | 实验完成后管路自动清洗并吹干 | 是 |
| 8 | 检测器 | ▲ | 配备DAD紫外检测功能，能够同时收集来自4个不同紫外通道及DAD全扫描通道的总计5种信号 | 是 |
| 9 |  |  | 紫外检测器的灵敏度可通过软件调节，适用于不同浓度的样品 | 是 |
| 10 |  |  | 紫外波长范围不窄于200-400 nm | 是 |
| 11 |  |  | 运行中应自适应调整检测器信号量程，便于用户实时观察峰形 | 是 |
| 12 | 进样和柱系统 |  | 支持液体和固体两种进样方式，且两种方式在柱平衡后无需拆卸管路即可上样 | 是 |
| 13 |  |  | 具有多通道进样阀，并能在运行结束后自动清洗 | 是 |
| 14 |  |  | 具有不同规格大小固体上样器可选 | 是 |
| 15 |  |  | 适配flash柱，样品制备量范围：5 mg-200 g | 是 |
| 16 |  | ▲ | 能自动识别色谱柱标识，软件自动生成色谱方法并记录柱子使用情况 | 是 |
| 17 | 收集系统 |  | 内置馏分收集器通风橱，无溶剂挥发的隐患 | 是 |
| 18 |  |  | 应提供多种收集架选项，软件自动识别，无需手动切换 | 是 |
| 19 | 软件和控制系统 |  | 须基于Windows操作系统，单一界面触摸屏控制，操作界面可切换为中文 | 是 |
| 20 |  |  | 须具备标准USB接口，方便数据导出 | 是 |
| 21 |  | ▲ | 配备自动方法转换软件，能将TLC及HPLC方法自动转换成Flash方法 | 是 |
| 22 |  |  | 支持实时控制，运行过程中无须停机即可改变方法参数 | 是 |
| 23 |  |  | 具备远程操作系统，通过软件实现远程控制，实验过程中无需实验人员靠近即可更改参数，收集信息，确保人员安全 | 是 |
| 24 | 安全系统 |  | 配备有机溶剂挥发浓度检测装置，能实时检测有毒、易燃易爆的有机溶剂挥发浓度，当浓度超过设定值时自动报警并停止工作，保障工作人员及实验室安全 | 是 |
| 25 |  |  | 配备过压传感器，当压力过高时自动停止运行并报警 | 是 |
| 26 |  |  | 具备防静电管道，避免静电引起火灾 | 是 |
| 27 |  |  | 柱子及固体上样器在使用后可自动吹干，避免溶剂向周围环境挥发有害物质 | 是 |
| 28 |  |  | 配备溶剂瓶及废液桶液位传感器，监控实际液位，及时提醒用户更换溶剂或废液桶 | 是 |

设备名称6：计算化学工作站

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | 4U机架式服务器，配置1台标准机柜，以及上架所需配件 | 是 |
| 2 | 处理器 | ★ | 每个节点配置2颗X86架构处理器；单颗处理器的物理内核数≥64核，基本频率≥2.4 GHz，三级缓存≥256 MB，功耗≥360 W | 是 |
| 3 | 内存 | ★ | 每个节点配置≥12根32 GB 内存 | 是 |
| 4 | 硬盘 |  | 每个节点配置≥2个 1 TB Nvme SSD | 是 |
| 5 | 以太网卡 |  | 配置≥2个千兆电口 | 是 |
| 6 | GPU | ★ | 每个节点配置≥4个NVIDIA 4090D GPU加速卡 | 是 |
| 7 | 管理 | ▲ | 支持服务器全方位性能监控，包括CPU利用率，CPU温度，内存使用率，SWAP使用率，内存及SWAP使用明细等 | 是 |
| 8 | 散热系统 | ▲ | 机箱散热能满足CPU和GPU长时间满负荷使用不过热 | 是 |
| 9 | 电源风扇 |  | 配置≥2个2000 W白金电源；为保障GPU服务器后期扩容到8块GPU卡时，整机电源可实现2+2冗余，要求服务器支持≥4个2000 W电源模块 | 是 |

设备名称7：半制备高效液相色谱

| 序号 | 指标项 |  | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 |  |  | 220-240 V | 是 |
| 2 | 工作温度范围不窄于 |  |  | 15-40 oC | 是 |
| 3 | 工作相对湿度范围 |  |  | 0-80% | 是 |
| 4 | 泵 |  | ▲ | 须为串联输液泵，冲程范围为20 µL至100 µL，连续可变，通过主动电磁阀控制，并需提供软件设置截图以证明此功能 | 是 |
| 5 |  | 流速准确度 |  | ±1% | 是 |
| 6 |  | 流速精密度 |  | <0.072% RSD | 是 |
| 7 |  | 流速范围不窄于 |  | 0.001~10.0 mL/min，0.001 ml/min步进 | 是 |
| 8 |  |  | ▲ | 齿轮传动，非皮带传动 | 是 |
| 9 |  |  |  | 具有自动柱塞清洗装置 | 是 |
| 10 |  | 四元泵最大耐压 | ▲ | ＞580 bar | 是 |
| 11 | 在线脱气机 |  |  | 须为四通道真空脱气机 | 是 |
| 12 |  | 脱气机每通道流路容量体积 | ▲ | ＞500 µL | 是 |
| 13 | 自动进样器 | 样品位 | ▲ | ≥120个2 mL样品位 | 是 |
| 14 |  |  | ▲ | 具有可编程进样功能，包括样品柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合方式。可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。可在线添加标样 | 是 |
| 15 |  |  |  | 进样深度必须可编程调节 | 是 |
| 16 |  | 进样范围不窄于 |  | 0.1～100 µL，增量为0.1 µL； | 是 |
| 17 |  | 进样精密度 |  | < 0.25% RSD | 是 |
| 18 |  | 自动进样器最大耐压 | ▲ | ＞580 bar | 是 |
| 19 | 柱温箱 | 温度范围 | ▲ | 室温5 oC至80 oC | 是 |
| 20 |  | 温度稳定性 |  | ±0.10 oC | 是 |
| 21 |  | 温度准确度 |  | ±0.8 K | 是 |
| 22 |  | 柱箱容积 |  | 可同时放入≥2根300 mm色谱柱 | 是 |
| 23 |  | 最大操作压力 | ▲ | 不低于60 MPa | 是 |
| 24 | 可变波长紫外检测器 | 光源 |  | 氘灯 | 是 |
| 25 |  | 波长范围不窄于 |  | 190-600 nm | 是 |
| 26 |  | 波长准确度优于 |  | ±1 nm，使用氘灯自校准 | 是 |
| 27 |  | 基线噪音 |  | 超过0.25×10^-5 AU | 是 |
| 28 |  | 基线漂移 |  | <1·10-4 AU/h | 是 |
| 29 |  | 采集速率 | ▲ | ≥120 Hz | 是 |
| 30 | 数据处理系统软件 |  |  | 基于Windows操作环境，液相色谱软件应具有图形化设计，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器，并能进行快速数据采集以及色谱定性、定量分析 | 是 |
| 31 | 主要配置及备件清单 |  |  | 正相四元泵（含溶剂柜，脱气机，自动柱塞清洗装置，柱温箱, 主动阀）1套 | 是 |
| 32 |  |  |  | 自动进样器 1套 | 是 |
| 33 |  |  |  | 检测器 1套 | 是 |
| 34 |  |  |  | 样品瓶2 mL 500个 | 是 |
| 35 |  |  |  | 色谱柱1根：4.6 × 150 mm，4 µm | 是 |
| 36 |  |  |  | 过滤头5个/包 1包 | 是 |
| 37 |  |  |  | 管线 1根 | 是 |
| 38 |  |  |  | 手紧式接头10个 | 是 |

设备名称8：平行蒸发仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立设置功能 | ▲ | 每支试管须能够独立设置，单独使用 | 是 |
| 2 | 浓缩方法 |  | 用振荡形成漩涡式减压浓缩 | 是 |
| 3 | 水槽温控范围不窄于 |  | 室温+5 oC～60 oC | 是 |
| 4 | 控温精度优于 |  | +0.2 oC | 是 |
| 5 | 振荡速度范围不窄于 |  | 100～1100 rpm | 是 |
| 6 | 振幅 |  | ≥3 mm | 是 |
| 7 | 温风罩温控范围不窄于 |  | 30～60 oC | 是 |
| 8 | 接触气体配管材质 |  | 为特氟隆、PP、Viton、硅橡胶、或硬质玻璃 | 是 |
| 9 | 外形尺寸不大于 |  | 250×500×600 mm | 是 |
| 10 | 可使用容器支持 |  | 离心管、试管（直口、翻口、螺口、标准磨口） | 是 |
| 11 | 支持平行通道数 | ▲ | ≥8 | 是 |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物/服务期/工期 |  | 乙方应自合同签订之日起60日内完成交货。 |
|  | 质保期 | ▲ | 多功能光化学反应器、电化学套装、电化学筛选系统、计算化学工作站、半制备高效液相色谱仪三年质保； 自动过柱机、平行蒸发仪、平行电反应仪一年质保 |
| 2 | 服务标准/售后服务要求 | ▲ | 保修期内，乙方保证每年巡视维护设备不低于1次，每年对设备免费进行1次保养和安全检测。若使用期间产品出现故障，维修人员1小时内做出回应，若需要现场解决的，公司保证24小时派出专业技术服务人员到现场进行维修，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。设备需要更换的应在60个工作日内完成更换。提供仪器最新信息及应用资料，享受免费升级软件及相关培训。 |
| 3 | 包装运输 |  | 乙方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他意外的损坏:货物包装箱内必须附有详细的装箱单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。因乙方原因导致货物部分或全部受损、灭失的，甲方有权拒绝支付受损、灭失货物的货款。 |
| 4 | 培训要求 |  | 交货完成后由乙方负责安装，乙方应在交货后 5个工作日内开始安装调试工作，并于开始安装调试后10个工作日内完成安装，并负责对甲方工作人员进行技术培训。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按国家有关规定、甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺、本合同约定的标准进行验收:如甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有争议，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定验收标准。 |
|  | 货物/服务/建设地点 |  | 成都本地 |
|  | 保险 |  | 无 |
|  | 其他 |  | 无 |

五、落实政府采购相关政策情况

非专门面向中小企业采购项目

3、采购项目主要技术指标和技术特点

一：多功能光化学反应器

主要技术指标及技术特点：

1：光源：内置磁力搅拌，支持500~2000 rpm/min可调；时间设置：支持定时开、关，定时范围支持0~99 h

2：光波：波长范围支持250~900 nm（5 nm细分），支持根据需求进行任意组合配置

3：光强：各工位可独立调节，电功率范围不窄于0~15 w，调节精度≤0.1 W，满功率工作时光功率≥100~600 mW/cm2 （不同波长）

4：温控系统：反应体系与光源系统独立控温系统实现精准控温，反应槽温度与控温装置温差小于2 oC

5：温控范围：不窄于-20~80 oC

6：主机尺寸：不大于250*250*120 mm

二：平行电反应仪

主要技术指标及技术特点：

反应工位数：≥6

三：电化学套装

主要技术指标及技术特点：

1：功能：一体化集成恒电位仪、搅拌器和循环伏安分析功能

2：外表材质：耐划伤、耐腐蚀钢化玻璃面板

四：电化学筛选系统：

主要技术指标及技术特点：

1：功能：一体化集成≥8位点恒电流/电压仪、加热和搅拌功能

2：外表材质：耐划伤、耐腐蚀钢化玻璃面板

五：自动过柱机

主要技术指标及技术特点：

1：容积泵：（1）：配备四个独立的溶剂通道，能够在单个运行过程中使用四种不同的溶剂，并能在一个溶剂耗尽后自动切换至下一溶剂管路继续运行，无需预先混合溶剂。（2）：流速范围不窄于0-250 mL，流速精度需优于±6%。

2：检测器：配备DAD紫外检测功能，能够同时收集来自4个不同紫外通道及DAD全扫描通道的总计5种信号

3：进样和柱系统：能自动识别色谱柱标识，软件自动生成色谱方法并记录柱子使用情况

4：软件和控制系统：配备自动方法转换软件，能将TLC及HPLC方法自动转换成Flash方法

六：计算化学工作站

主要技术指标及技术特点：

1：处理器：每个节点配置2颗X86架构处理器；单颗处理器的物理内核数≥64核，基本频率≥2.4 GHz，三级缓存≥256 MB，功耗≥360 W

2：内存：每个节点配置≥12根32 GB 内存

3：GPU：每个节点配置≥4个NVIDIA 4090D GPU加速卡

4：管理：支持服务器全方位性能监控，包括CPU利用率，CPU温度，内存使用率，SWAP使用率，内存及SWAP使用明细等

5：散热系统：机箱散热能满足CPU和GPU长时间满负荷使用不过热

七：半制备高效液相色谱

主要技术指标及技术特点：

1：泵：（1）：须为串联输液泵，冲程范围为20 µL至100 µL，连续可变，通过主动电磁阀控制，并需提供软件设置截图以证明此功能。（2）：齿轮传动，非皮带传动。（3）四元泵最大耐压：＞580 bar

2：在线脱气机：脱气机每通道流路容量体积＞500 µL

3：自动进样器：（1）：具有可编程进样功能，包括样品柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合方式。可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。可在线添加标样。（2）：自动进样器最大耐压＞580 bar。（3）：温度范围室温：5 oC至80 oC

4：柱温箱：（1）温度范围室温：5 oC至80 oC。（2）最大操作压力：不低于60 MPa。

5：可变波长紫外检测器：采集速率≥120 Hz

八：平行蒸发仪

主要技术指标及技术特点：

1：独立设置功能：每支试管须能够独立设置，单独使用

2：支持平行通道数≥8