成都中医药大学西南特色中药的多维评价——病理学科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

本项目拟建设病理学模块，拟采购免疫组化染色机、全自动封闭式组织脱水机、全自动染色机、全自动封片机等设备，阐明中药在组织水平的作用及机制。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化染色机 | 台 | 1 | 否 | 是 |

三、技术要求

- 功能要求

全自动免疫组化染色机的基本功能包括：

免疫组化因其特异性强、灵敏度高、定位准确，且能将形态研究与功能研究有机地结合在一起等特点，被广泛地应用于生物学和医学研究的许多领域。免疫组化技术本身的多因素、多步骤的原因，使得免疫组化手工染色方法均可能产生假阳性及假阴性，不能确保研究所应有的准确性。全自动免疫组化染色机实现从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，可代替手工操作,使染色结果更稳定,更标准,消除了多步骤人为因素的影响,可显著缩短出结果时间,可使我院的病理研究做到规范化、标准化、精准化。

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：全自动免疫组化染色机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 |  | 系统平台：自动化染色平台 (在一台仪器上全自动地完成从烤片、脱蜡、抗原修复及染色等全过程所有步骤)；适用于病理分析细胞、组织、体液或血液组分的染色。 |  |
| 2 | 染色技术 | ▲ | 染色技术：采用重力和毛细虹吸的作用；确保标本时刻得到试剂的覆盖，切片竖立摆放。 | 是 |
| 3 | 染色速度 |  | 免疫组化染色质量稳定可靠，根据不同指标方案染色时间3-5小时可完成不少于144张切片的全流程染色。 |  |
| 4 | 完成时间 | ▲ | .仪器切片容量：≥144片，最大通量保证单轮≥144片/轮。 | 是 |
| 5 | 加热系统 |  | 每张切片由加热控制系统加热，且每张切片可选择不同的修复液种类；脱蜡液不含二甲苯 |  |
| 6 | 修复原理 | ▲ | 抗原修复:采用蒸汽加热进行热修复, 蒸汽式修复，整机内全自动完成 | 是 |
| 7 | 切片加热功能 |  | 切片加热功能: 热蒸气加热（从室温至100度），热修复高温充分、均匀、高度可重复。 |  |
| 8 | 日处理量 |  | 日处理量：每轮处理≥144片/轮（三轮/天、日处理量≥432片/天）。 |  |
| 9 | 环保排流系统 |  | 分开收集有害废液和无害废液。 |  |
| 10 | 试剂位通量 | ▲ | 试剂位：可以同时使用≥120个试剂位 | 是 |
| 11 | 多通道 | ▲ | 采用高效多通道≥2根加样针同时加样精确微量控制速度快，三维精准定位，确保加样精度及清洁度 ，加样针可自动探测试剂液面，并附带预警功能，确保实验正常进行。 | 是 |
| 12 | 精度 | ▲ | 加样头间距范围为9mm±0.4mm到38mm±1mm，加样精确度100ul偏差≤0.75%，各轴的操作重复性误差为±2mm。 | 是 |
| 13 | 软件 |  | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看切片运行状态；具有条码扫描系统，试剂和切片扫描输入，实现快速识别和定位。 |  |
| 14 | 功能 |  | 功能：可做自动化免疫组化染色、免疫组化双染、原位杂交功能等。在同一台仪器上完成免疫组化染色和原位杂交染色或p16/Ki-67组织学双染(≥2种染色)。 |  |
| 15 | 报警功能 |  | 报警功能：液位自动报警功能，试剂不足或废液过多系统自动报警， 液面探测保障试剂液面，整体智能化操作。 |  |
| 16 | 清洗技术 |  | 仪器具有快速置换式清洗技术：设定自动清洗管路避免交叉污染，清洗高效 ；自动加样，可设置 70-135uL 试剂模式，以及适用原厂一抗试剂和第三方一抗试剂。 玻片架：≥12个，增加实验室效率。具有独立加热控制技术，保障热修复充分、均匀、不干片。 |  |

（2）设备名称：全自动染色封片一体机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 |  | 可进行快速冰冻切片染色与封片、细胞学染色与封片、常规HE染色与封片 |  |
| 2 | 容量 | ▲ | 站点总数≥27个，包含1个烤缸、4个水洗缸、1个加载缸、1个转运位、20个试剂缸且试剂缸容量≥500mL | 是 |
| 3 | 编程 |  | 可编辑程序数量：≥10套；每个程序步骤最多可设置50步；每个步骤的浸染时间可设置1秒-59分59秒 |  |
| 4 | 自动清洗 | ▲ | 具有每封完一张片子用二甲苯自动清洗一次喷胶针头的功能，封完后喷胶针自动浸泡在二甲苯清洗槽内，杜绝手动将喷胶针放到二甲苯清洗瓶内 | 是 |
| 5 | 智能加时功能 |  | 具有染色时间智能加时功能，可依据染色次数或染色天数自动增加染色时间，以保证染色效果的一致性更好；具有试剂更换提醒功能，当试剂的使用次数或天数达到设定值时，屏幕试剂位置显示不同的染色变化，提示用户尽快更换试剂 |  |
| 6 | 封片速度 |  | 封片速度：≥700片/小时 |  |
| 7 | 载玻片存储量 | ▲ | 载玻片存储量≥60片，玻片架存储量≥2架且封好的载玻片存储在染色时用的染色架内，无需更换载玻片存放篮 | 是 |
| 8 | 封片模式 | ▲ | 封片机具有≥4种封片模式，每种模式都可以指定喷胶速度、喷胶压力、喷胶长度等参数，且染色机中的染色程序可指定用封片机中4种封片模式的任何一种关联，自动切换封片 | 是 |
| 9 | 喷胶针检测 |  | 具有喷胶针是否在工作位置的实时检测功能，不在工作位置设备自动暂停并报警以提示用户 |  |
| 10 | 盖玻片检测 |  | 具有坏盖玻片、无盖玻片、智能检测功能，可自动识别出坏盖玻片并丢弃到费盖玻片盒内，当无盖玻片时，设备自动暂停并发出报警信息提示用户添加盖玻片 |  |

（3）设备名称：自动组织脱水机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户界面 |  | 采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文 |  |
| 2 | 排放系统 |  | 组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。 |  |
| 3 | 安全性 |  | 处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险 |  |
| 4 | 定时功能 |  | 定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。 |  |
| 5 | 程序数量 |  | 备有10套组织处理程序，供用户设置和选择使用 |  |
| 6 | 试剂管理系统 | ▲ | 试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡. | 是 |
| 7 | 脱水模式 | ▲ | 一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序 | 是 |
| 8 | 气体压力转换装置 | ▲ | 气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率 | 是 |
| 9 | 自动换蜡功能 | ▲ | 自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。 | 是 |
| 10 | 多重安全保护功能 |  | 多重安全保护功能：光学传感器感知最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。 |  |
| 11 | 磁力搅拌功能 | ▲ | 磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。 | 是 |
| 12 | 通量 |  | 每次最多可处理220个有序排列标准包埋盒。试剂瓶数量：12个；蜡缸数量：3个,工作缸数量：1个 |  |
| 13 | 容积 |  | 工作室容积：6L,试剂瓶容积：4L |  |
| 14 | 工作室温度 |  | 工作室温度：介质为溶剂时温度为0℃-45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃,可调。工作压力：正压<30Kpa 负压0-70Kpa,可调。蜡缸温度：58℃-70℃,可调 ；石蜡融化时间<3小时；浸浴设定时间：0～5小时59分,可设进液时间：1-5min；排液时间1-5min可设搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定 |  |

（4）设备名称：半自动石蜡切片机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片厚度 |  | 切片厚度：0.5~100微米；修片厚度：1~600微米 |  |
| 2 | 垂直行程 |  | 样本夹头最大垂直行程：70±1毫米 |  |
| 3 | 水平行程 | ▲ | 样本夹头最大水平行程：30±1毫米 |  |
| 4 | 样本夹头 |  | 样本夹头回缩：5~100微米可调，可关闭 ；夹头驱动方式：步进电机驱动 |  |
| 5 | 配重 | ▲ | 配重方式：铅块配重，非弹簧配重 |  |
| 6 | 自动注油系统 | ▲ | 自动注油系统 |  |
| 7 | 休眠功能 |  | 休眠功能：机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态 |  |
| 8 | 修块模式 |  | 修块模式：3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式；小手轮：机器左侧的小手轮可换向，小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进；安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定 |  |
| 9 | 样品角度 |  | 样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°垂直方向：±8°；标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头 |  |
| 10 | 面板 |  | 显示：液晶显示，非电子管显示 |  |

（5）设备名称：冷冻包埋机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积 |  | 蜡缸容积≥5L |  |
| 2 | 熔蜡预置 |  | 熔蜡预置：室温～+99℃任意预置 |  |
| 3 | 冷台温度 |  | 冷台温度：室温～-25℃任意预置 |  |
| 4 | 工作尺寸 |  | 工作台尺寸：≥16×10.5cm;保温缸尺寸：≥17×24cm |  |
| 5 | 工作方式 |  | 工作方式：自动软接触开关，脚动两种 |  |
| 6 | 镊子加温孔 |  | 镊子加温孔：≥六个 |  |
| 7 | 时间控制 |  | 时间控制：开关机时间可在24小时内任意设定 |  |
| 8 | 残物蜡回收方式 |  | 残物蜡回收方式：自动回流至废液缸 |  |

（6）设备名称：摊片烘片机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 |  | 全数字智能化控温，多重过热保护，安全可靠； |  |
| 2 | 烤片槽 |  | 烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用； |  |
| 3 | 功能 |  | 集漂、烤、烘片于一体，采用单片机控制，稳定性好； |  |
| 4 | 时间控制 |  | 时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定 |  |
| 5 | 漂片温度 |  | 漂片温度：室温~99℃任意预置 |  |
| 6 | 烘片温度 |  | 烘片温度：室温~99℃任意预置 |  |

非专门面向中小企业采购项目